Кропоткинский юридический техникум

Отчет по лабораторным работам

по учебной дисциплине:

«Метрология стандартизации и сертификации»

Выполнил студент группы 310 тд

Понедельченко Роман Владимирович

проверил преподаватель

Чахлов Анатолий Дмитриевич

Кропоткин

2004 г.

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ ПО МЕТРОЛОГИИ

Программа физического эксперимента состоит в следующем:

- Выбор места проведения эксперимента;

- Определение названия физического эксперимента и объектов физической величины;

- Выбор средства измерения;

- Выбор методов измерения;

- Поверка средств измерения;

- Получение результатов измерения;

- Определение условий измерения;

- Определения основных погрешностей;

- Вывод.

Метрологической сферой проведения эксперимента является получение истинных значений измерений показателей качества электрической энергии в электрических сетях.

Объектами измерения являются:

- напряжение постоянного тока;

- напряжение переменного тока;

- измерение силы постоянного тока;

- измерение силы переменного тока;

- сопротивление постоянному току;

- измерение сопротивлений до 500 кОм;

- измерение сопротивлений до 5000 кОм;

- измерение параметров транзисторов;

- измерение напряжения.

Место проведения эксперимента

Местом проведения физического эксперимента был выбран отдел «Стандартизации и Сертификации» Краснодарского центра (КЦСМ).

Средство измерения

|  | ## Ц4342-М1 ### Прибор электроизмерительный многофункциональный |
| --- | --- |

Назначение прибора

Прибор электроизмерительный многофункциональный типа Ц4342-М1 (далее - прибор) с автоматической защитой от электрических перегрузок предназначен для измерения в электрических цепях объектов измерений, работоспособное состояние которых не нарушается их взаимодействием с прибором или выходом нормируемых характеристик прибора за пределы, установленные техническими условиями и указанные в настоящем паспорте:

-         силы и напряжения постоянного тока;

-        среднеквадратического значения силы и напряжения переменного тока сину-соидальной формы;

-         сопротивления постоянному току;

-         абсолютного уровня сигнала по напряжению переменного тока.

Кроме того, прибор предназначен для проверки работоспособного состояния биполярных транзисторов с рассеиваемой мощностью до 150 мВт:

-         статистического коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером h21E  в диапазонах измерения сопротивления постоянному току;

-         обратных токов: коллектора - ICBO, эмиттера - IEBO, коллектор-эмиттер - ICEO при разомкнутом выводе базы и коллектор-эмиттер ICES при короткозамкнутых выводах эмиттера и базы в диапазонах измерения силы постоянного тока.

Прибор может применяться при регулировании, ремонте и эксплуатации электро- и радиоаппаратуры в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями, например, в закрытых отапливаемых или охлаждаемых и вентилируемых производственных и других, в том числе хорошо вентилируемых подземных помещениях (отсутствие прямого воздействия солнечной радиации и отсутствие воздействия атмосферных осадков, ветра, а также песка и пыли наружного воздуха).

Рабочие и климатические условия применения прибора:

-         температура окружающего воздуха от минус 10  до плюс 40 оС;

-         атмосферное давление 84 - 106,7 кПа (630 - 800 мм рт. ст.);

-         относительная влажность воздуха до 80 % при температуре 25 оС.

Методы измерения

Методика выполнения измерений (МВИ) Комбинированного прибора Ц4342-М1 для измерения силы и напряжения постоянного тока в соответствии с ГОСТ Р 8.563-96 «ГСИ. Методика выполнения измерений», введенным 1 июля 1997 года.

Метрологические характеристики

| Верхние пределы измерений | Нормальная область частот | Средняя частота нормальной области частот, Гц | Рабочая область частот, Гц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1000 В | 45 - 100 | 72 | 100 - 200 |
| 250 В | 45 - 200 | 122 | 200 - 500 |
| 50 В | 45 - 500 | 272 | 500 - 10000 |
| 1; 5;10 В | 45 - 1000 | 522 | 1000 - 2000 |
| 0,25;1,25;5;25,125, 500, 2500, 5000 мА | 45 - 1000 | 522 | 1000 - 2000 |

Технические характеристики

Время успокоения прибора не превышает 4 с. Время установления рабочего режима прибора - непосредственно после включения.

Режим работы прибора - непрерывный. Продолжительность непрерывной работы в течение 16 ч, с перерывом до повторного включения 1 ч. В процессе работы, при необходимости, следует заменять встроенные электрохимические источники тока.

Изоляция между всеми изолированными электрическим цепями и корпусом прибора в нормальных климатических условиях применения выдерживает в течение 1 минуты действие испытательного напряжения переменного тока синусоидальной формы частотой (50  1) Гц, среднеквадратическое значение которого составляет 3 кВ.

Прибор выдерживает длительные перегрузки током или напряжением, равные 120 % от конечного значения диапазонов измерений, в течение 2 ч.

Прибор с защитой от электрических перегрузок при измерении силы и напряжения постоянного и переменного тока выдерживает воздействие кратковременных электрических перегрузок - десяти ударов током или напряжением, величины которых не должны превышать 25-кратных значений от конечного значения диапазонов измерений, но не более 50 А в последовательных и 2 кВ параллельных цепях.

Время включения под перегрузку 5 с с интервалом 20 с.

Цепи питания прибора выдерживают кратковременные перегрузки - 5 ударов напряжением, равным 150 % от верхнего значения нормальной области напряжения источника питания.

Время включения под перегрузку 0,5 с с интервалом 15 с.

При отсутствии источника питания автоматической защиты кратковременные перегрузки  не должны превышать в диапазонах измерений:

-         до 1 А - 5 IК; свыше 1 А - 2 IК;

-         до 100 В - 5UК; свыше 100 В - 2 UК (но не более 2 кВ),

где IК и UК - конечные значения диапазонов измерений силы тока и напряжения.

- Габаритные размеры прибора 215 х 115 х 90 мм.

- Масса прибора 0,95 кг.

- Суммарная масса драгоценных материалов в приборе: серебра - 2,0 г; платины - 0,012 г (растяжка).

- Суммарная масса цветных металлов в приборе:

-         алюминия и алюминиевых сплавов - 44 г (шильдики, обойма, циферблат);

-         кобальта - 18 г (магнит измерительного механизма и реле автозащиты);

-         меди и сплавов на медной основе - 44 г (обмотки, гнезда, провода).

Функциональные возможности:

- Прибор обеспечивает возможность измерения силы и напряжения постоянного тока;

- Измеритель обеспечивает измерение действующего значения силы и напряжения переменного
тока практически синусоидальной формы;

- Измеритель обеспечивает измерение сопротивления постоянного тока, а также параметров маломощных транзисторов.

Поверка

- Методика поверки измерителя приведена в документе «Инструкция. Комбинированный прибор Ц4342-М1. Методика поверки».

- Этот документ устанавливает методы и средства первичной и периодических поверок измерителя.

- В зависимости от условий эксплуатации рекомендуются следующие межповерочные интервалы: для достижения точности 2 - 1 год; Для достижения наивысшей точности (не ниже 0, 5 %) - 1 месяц в течение первых трех месяцев эксплуатации. Кроме этого, после всех видов климатических испытаний, а также после пребывания в условиях, отличных от нормальных или рабочих, перед использованием должен быть выдержан в нормальных условиях или рабочих условиях не менее 24 часов.

Проведение поверки.

- При поверке образцовые приборы должны быть класса точности не ниже 0,5.

- При    проведении    поверки    прибора    следует    руководствоваться    инструкциями
Госстандарта СССР № 184 - 62 по поверке амперметров, вольтметров, ваттметров и варметров и
№ 188 - 60 по поверке омметров и фарадметров.

- Проверку   диапазонов   измерений   и   определение   диапазона   установки   цифровых
показаний производить одновременно с определением основной погрешности по измерению.

- Проверку   влияния   напряжения   питания   производить   по   ГОСТ   22261-82.   Время
выдержки при повышенном и пониженном напряжении питании должно быть не менее 10 мин.

•	Проверку времени установления рабочего режима производить по ГОСТ 22261-82.

Указание мер безопасности:

- При   работе   с   напряжением   более   30   В   необходимо   подключать   прибор   при выключенном напряжении в исследуемой цепи.

- Касание к зажимам и гнездам прибора при высоком напряжении опасно для жизни.

- Подключение, замена и ремонт измерителя должны производиться при отключении питающей сети.

- К эксплуатации измерителя могут быть допущены лица, имеющие квалификацию не ниже 3 группы по технике безопасности работы в действующих электроустановках.

Результаты измерений

Прибором Ц4342-М1 производились измерения при t=350С, остальные влияющие величины соответствовали нормальным. Тогда

Yр=Yo+Yт.

Предел допускаемого значения дополнительной погрешности, вызванной изменением температуры от нормальной (205)оС в пределах рабочих температур, равен 2,5% на постоянном токе и 4,0% на переменном токе на каждые 10оС изменения температуры.

Следовательно, погрешность результатов измерений в данном случае равна:

на постоянном токе Yр=5,0%

на переменном токе Yр=8,0%

Условия измерений

| Влияющая величина | Нормальное значение |
| --- | --- |
| Положение прибора, ° | Горизонтальное  +2 |
| Температура окружающего воздуха, °С | 20 + 5 |
| Относительная влажность воздуха, % | 30 - 80 |
| Атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.) | 84 - 106,7 (630 - 795) |
| Частота измеряемых силы и напряжения переменного тока | Нормальная область частот |
| Форма кривой измеряемых силы и напряжения переменного тока | Синусоидальная с коэффициентом несинусоидальности не более 2 % |
| Напряжение источника питания схемы омметра, В: | 3,7 - 4,7 (встроенный электрохимический источник постоянного тока) |
| Внешнее магнитное поле | Магнитное поле Земли |
| Ферромагнитная опорная плоскость | Отсутствие |
| Коэффициент переменной составляющей силы или напряжения постоянного тока, %, не более | 3 |

Основные погрешности

Основная погрешность изменения показаний прибора и вариация показаний прибора выражаются в процентах и вычисляется по формуле:

Y = 100 / XN                (1)

Где  - значение абсолютной погрешности, изменений показаний прибора и вариации показаний прибора, выраженные в единицах измеряемой величины или единицах длинны шкалы;

XN - нормирующее значение, выраженное в тех же единицах, что и абсолютная погрешность.

Нормирующее значение XN принимать равным: конечному значению диапазона измерения силы и напряжения постоянного и переменного тока, всей длине шкалы при измерениях сопротивления постоянному току и абсолютного уровня сигнала по напряжению.

"h21E " - 48 мм; "кОм, МОм" - 67 мм; "дБ" - 44 мм.

Предел допускаемой вариации показаний прибора равен 1,25 %.

| Измеряе-мая вели-чина | Диапазон измере-ний | Класс точ-ности | Пределы допускае-мой приве-дённой ос-новной по-грешности, % | Паде-ние на-пряже-ния, В, не бо-лее | Ток потребления, мА, не более |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | От изме-ряемого сиг-нала | От источ-ника пи-тания |
| Сила по-стоянного тока, мА | 0-0,05;0-0,25;0-1;0-5 0-25;0-100;0-500; 0-2500; | 2,5 |  2,5 | 0,4 | --- | --- |
| Сила переменного тока, мА | 0,05-0,25;0,25-1,25; 1-5;5-25;25-125; 100-500; 500-2500 | 4,0 |  4,0 | 1,2 | --- | --- |
| Напряже-ние посто-янного тока, В | 0-0,1; 0-1; 0-5; 0-10; 0-50; 0-250; 0-1000; | 2,5 |  2,5 | --- | 0,053 | --- |
| Напряже-ние пере-менного тока, В | 0,2 -1,0 1 - 5 2 - 10 10 - 50; 50 - 250; 200 - 1000 | 4,0 |  4,0 | --- | 5,2 2,8 1,05 0,28 | --- |
| Сопротив-ление по-стоянному току, кОм | 0 - 0,3 0 - 10 0 - 100 0 - 1000 0 - 10000 | 2,5 |  2,5 | --- | --- | 7,600 7,200 0,720 0,072 15,0 |
| Абсолютный уровень сигнала по напряжению, дБ | От минус 10 до плюс 15 | 4,0 |  4,0 | --- | 2,800 | --- |
| Статический коэффициент тока, h21E | 0 - 200 0 - 2000 | 4,0 |  4,0 | --- | --- | 0,720 7,200 |

| Влияющая величина | Интервал влияющей величины | Пределы допускаемого изменения показаний, % |
| --- | --- | --- |
| Температура окружающего воздуха, °С | От минус 10 до плюс 40 | + 2,5 и + 4,0 при измерении на постоянном и переменном токе соответственно на каждые 10 °С изменения температуры |
| Положение прибора | Отклонение от горизонтального на 10° в любом направлении |  + 2,5 |
| Частота измеряемых силы и напряжения переменного тока | Рабочая область частот (табл. 3) | + 4,0 (при изменении частоты от границы нормальной области до любого значения частоты смежной части рабочей области частот) |
| Внешнее однородное магнитное поле | Постоянное с индукцией 0,5 мТл Переменное с индукцией 0,2 мТл при частоте до 1 кГц |  +1,5 + 4,0 |
| Форма кривой измеряемых силы или напряжения переменного тока | Отклонение среднеквадратического значения под влиянием 2, 3 и 5 гармонической составляющей, равное 5 % |  +5,0 |
| Ферромагнитная опорная плоскость | Толщина (2  0,5) мм |  +1,2 |
| Такой же прибор | Размещённый вплотную, до этого находившийся на расстоянии не менее 1 м |  +1,2 |

Вывод:

В результате проведенной лабораторной работы были проверены все ключевые параметры работы комбинированного прибора Ц4342-М1, а также при определенных условиях измерения были определены основные погрешности измерений.

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ

Общей целью стандартизации является защита интересов потребителей и государства по вопросам качества продукции, процессов и услуг.

Согласно закону РФ «О стандартизации» стандартизация как деятельность направлена на достижение следующих целей:

- безопасность продукции, работ и услуг для окружающей среды, жизни, здоровья и
имущества;

- безопасность хозяйственных объектов с учетом риска возникновения природных и
техногенных катастроф и других чрезвычайных ситуаций;

- обороноспособность и мобилизационная готовность страны;

- техническая и информационная совместимость, а также взаимозаменяемость продукции;

- единство измерений;

- качество продукции, работ и услуг в соответствии с уровнем развития науки, техники и
технологии;

- экономия всех видов ресурсов.

Стандартизация как наука и как вид деятельности базируется на определенных принципов или положениях. Эти принципы отражают основные закономерности процесса разработки стандартов.

Существует 7 основных принципов стандартизации:

1. Сбалансированность интересов сторон;

- Системность и комплектность стандартизации;

- Динамичность и опережающее развитие стандарта;

- Эффективность стандартизации;

- Периодичность разработки стандартов;

- Принцип гармонизации;

- Четкость формулировок и положений стандартов.

Совокупность стандартов призванных устанавливать наиболее эффективную последовательность организационных или технологических проблем с целью обеспечения поставленных целей, образуют системы стандартов. Таким образом, измерительные приборы должны отмечать высоким требованиям надежности, безопасности и главные качества проводимых измерений, т.к. только при получении измеряемых

параметров с заданной точностью можно обеспечить высокое качество выпускаемой промышленной

продукции.

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ ПО СЕРТИФИКАЦИИ.

Сертификация в РФ направлена на следующие цели:

1 .создание условий для деятельности предприятия на едином товарном рынке в РФ, а также для участия в международном экономическом и научно-техническом сотрудничестве и международной торговли

- содействие потребителям в компетентном выборе продукции

- содействие экспорту и повышение конкурентоспособности продукции

- защита потребителя от недобросовестности производителя или продавца

- контроль безопасности продукции для окружающей среды, жизни, здоровья и имущества

- подтверждение качества продукции, заявленной изготовителем.

Программа сертификации продукции проходит по следующим основным этапам:

- подача заявки на сертификацию;

- рассмотрение и принятие решения по заявке;

- отбор, идентификация образцов и их испытания;

- проверка производства (если предусмотрена схемой сертификации);

- анализ полученных результатов, принятие решения о возможности выдачи сертификата;

- выдача сертификата и лицензии (разрешения) на применение знака соответствия;

- инспекционный контроль за сертифицированной     продукцией в соответствии со схемой
сертификации.

При сертификации по отдельным схемам некоторые этапы могут не предусматриваться.

ГОССТАНДАРТ РОССИИ

СИСТЕМА    СЕРТИФИКАЦИИ    ГОСТ    Р

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.1090.HX.2524

Срок действия установлен с 05.04.04 по 05.04.07 г

№ 4543654

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

УДОСТОВЛЯЕТ, ЧТО ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ ПЮДУКЦИЯ

ПРИБОР Комбинированный прибор Ц4342-М1

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ПРОДАВЕЦ)

ООП "Consyl"

Россия, 440052, г. Житомир, Комсомольская 19

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ  ДОКУМЕНТОВ ГОСТ 13109-97

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

-протокола испытаний № 78 от 04.04.2004, выданного «Отдел Стандартизации и Сертификации Краснодарского центра (КЦСМ)» расположенного в г. Кропоткине по ул. Шоссейной 3.

аттестат № 146118

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Руководитель органа_____________________________________________________________________________

Подпись                                                                               Ф.И.О.

М.П. Эксперт_________Подпись____________________________________________Ф.И.О.__________________

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации